## 附錄四、高溫高壓滅菌鍋標準作業步驟

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁次 |  | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標題 | 高壓滅菌鍋1.2kg/cm2×121℃ |  |  |  |  |  | 編號 | 00系所-SOP-000 |  |  |  |
| 單 位 | 0000系所000研究 |  |  | 版本 |  | 1.0 | 編撰人 | 核准人 |  | 保管人 |  |
| 資料類別 |  | 標準作業步驟 |  | 密等 |  | 無 |  |  |  |  |  |
| 首次生效日期 |  | 00.00.00 | 修訂生效日 |  | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、目的 殺菌滅菌用。 二、操作步驟 1. 每天使用前執行安全自動檢查是否有異常。(有異常則需記錄於每月安全自動檢查記錄表中；每月執行安全自動檢查並記錄) 2.將待滅菌用品放入且貼上滅菌指示膠帶，注意鍋底部要有水。 3. 蓋子蓋好並鎖緊。 4. 確認及設定溫度121℃是否固定，旋轉時間鈕，即開始運作。 5. 完成後，請冷卻至常壓狀況下，低於65℃以下，再打開蓋子(約1.5hr後)即可取出。 三、注意事項 1.注意鍋底部，要有水，才能進行滅菌。沒有水會乾燒而損壞。 2.嚴禁強制排壓。若排壓鈕打開後，請務必再還原之。 3.保持內部清潔，有濺灑污染情形，請自行清除之。 4.使用人應為合格使用人。 5.滅菌完成之確認，依滅菌指示膠帶變化。由米白色變成米白底黑色斜紋，即完成殺菌的程序。 6.每季(3個月)進行滅菌確效實驗並紀錄於表單中。 7.(檢查有異常則需記錄；如影響安全性應立即呈主管核示。 四、維護 1.維護廠商000公司連繫電話00000000，聯絡人＊＊＊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附錄五、滅菌鍋滅菌確效實驗紀錄表

00年度000系所微生物實驗室-滅菌鍋之確效(每季)實驗紀錄表

| 確效實驗日期 | 操作同仁 | 實驗結果 |
| --- | --- | --- |
| 00.00.00 | 000 | 滅菌完整-已經無菌存在 |

| 13.7附錄七、高溫高壓滅菌鍋使用記錄表 高溫高壓滅菌鍋使用記錄表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管理人： |  |
| 日期 | 使用人 | 操作條件 | 使用時間 | 滅菌標示膠帶 | 備註 |
|  |  |  |  | 是否變黑色條紋 |  |

13.7 附錄八、Virkon®廣效高層次消毒殺菌劑之濃度配置使用說明

規格：Virkon® 5g/包

使用濃度配置方法：(1).一般消毒擦拭使用濃度為1% o.w.s.

濃度配置方法：Virkon® 5g加入水495g

(2).緊急應變處理使用濃度為 2% o.w.s.

濃度配置方法：Virkon® 5g加入水245g