滅菌鍋(大型列管壓力容器設備)每月檢查暨每日作業檢點紀錄參考表

附件八

| 設備編號 設備編號號： |  | 檢查編號： 型式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查部門門： |  |  |  | 檢查日期╴╴年(日期填於下欄中) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查部份 |  | 檢 查 內 容 及 方 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 、 本 體 | 設備本體 | 1.本體、夾套有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.保溫材料或包覆材有無嚴重剝離、脫落或破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.表面有無油漆脫落及生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.與管線（管台）連接處有無裂痕及洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地情況 | 1.接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕、螺栓有無鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 蓋板螺栓 | 端蓋板、 凸緣 | 蓋板及固定組件（如：楔合齒、環或放射桿）有無損傷變形、腐蝕、汙垢、洩漏或鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓 | 墊圈、螺栓有無鬆動、脫落、明顯損傷或磨耗缺損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 、 管 件 、 閥 | 管件、凸 緣 | 1.管件有無顯著損傷變形腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或汙垢，墊圈、螺栓螺帽有無缺損、鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 閥 及 旋 塞 | 1.閥箱、體、座等有無顯著損傷、變形、洩漏、阻塞及腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.閥桿位置應正確，且閥有無彎曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.接合凸緣墊圈有無洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.作動有無正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 、 附 屬 裝 置 | 壓力表 | 指示刻度是否正確，刻度板是否清晰、有標示，錶體無損傷、變形、腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溫度計 | 指示刻度是否正確、清晰、有標示、無顯著損傷、變形、腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全 閥 | 閥體有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動控制 | 信號是否正常∕設定值是否適當/加熱蒸汽供應是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽怯水器 | 作動排放是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 平台支架 | 支撐結構 | 支柱有無顯著損傷、變形、腐蝕、螺栓、螺帽有無鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎平台 | 有無嚴重腐蝕、損傷 或龜裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管簽署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評估結果改善措施： |  |  | 檢討改善措施之合宜性： 核決主管： 合宜 不合宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明：1.檢查結果：良好打”  ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打”/ ” 。 2.本表可依各設備不同而修正；檢查人員應由訓練合格人員擔任；每月檢查，紀錄表依法保存三年。 3.檢查異常時應分析危害因素、評估風險，依結果採取改善措施、並檢討改善措施之合宜性，由主管核決之。 4.操作人員每日使用前，應依設備現況實施作業檢點，如有任何危害現象應填載於本表內，呈主管核閱。 5.屬大型列管壓力容器設備為：容器之內容積(立方公尺)乘以最大使用壓力(大氣壓力)大於0.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

小型滅菌鍋 每月檢查暨每日作業檢點紀錄參考表

| 設備編號 | 檢查編號： 型式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查部門 |  |  | 檢查日期╴╴年(日期填於下欄中) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查部份 | 檢 查 內 容 及 方 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 、 本 體 | 1.本體有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.包覆材料有無嚴重剝離、脫落或破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.表面有無油漆脫落及生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.電源線、接地線有無破壞、遭腐蝕、 螺栓有無鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 蓋板 、 螺栓 | 1.上蓋板及固定組件有無損傷變形、腐蝕 、汙垢或鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.墊圈、螺栓有無鬆動、脫落、明顯損傷 或磨耗缺損或減少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 、 安 全 裝 置 | 1.壓力表之指示刻度是否正確、清晰、有標示， 錶體無損傷、變形、腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.溫度計指示刻度是否正確、清晰、有標示、 無顯著損傷、變形、腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.安全閥有無顯著損傷、腐蝕、破裂、洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 、 操 作 性 | 1.內鍋之水排放作動是否正常(每週排水乙次) 、 螺絲是否鎖緊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 內鍋之水量是否充足、乾淨(使用自來水或 過濾水，不可用純水) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.凝氣接水瓶之水量是否適當(在高、低水位間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.滅菌溫度設定、及時間設定，是否正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.鍋蓋(門)關上是否正常、緊密、無洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. 作動有無正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.地面是否有水或不潔或雜物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管簽署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評估結果改善措施： |  | 檢討改善措施之合宜性： 核決主管： 合宜 不合宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明：1.檢查結果：良好打”  ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打”/ ” 。 2.本表可依各設備不同而修正；檢查人員應由訓練合格人員擔任；每月檢查，紀錄表依法保存三年。 3.檢查異常時、應分析危害因素、評估風險，依結果採取改善措施、並檢討改善措施之合宜性，呈主管核決。 4.操作人員每日使用前，應依設備現況實施作業檢點，如有任何危害現象應填載於本表內，呈主管核閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |